铁矿石还原反应动力学试验系统

设备买卖合同及技术协议

甲方：

乙方：

日期：2025年   月   日

设备买卖合同​

​合同编号：_______________
​

​甲方（买方）：​​

​乙方（卖方）：​​

​第一条 合同标的​

1.1 乙方向甲方出售以下设备（以下简称“设备”）：

- ​设备名称​：铁矿石还原反应动力学试验系统

- ​型号规格​：RKA3000

- ​数量​：1

- ​价格​：35万元（含材料费、包装费、运输费、安装调试费、税金）

1.2 设备用途：

​第二条 价格与支付方式​

2.1 合同总价为人民币（大写）：_______________。
2.2 支付方式：

合同签订后____日内，甲方向乙方支付总价的100%（即￥____________）。

2.3 乙方指定收款账户：
户名：
账号：
开户行：

​第三条 交付与验收​

3.1 ​交付时间​：乙方应于收到货款后45天内完成设备交付。
3.2 ​交付地点​：________________________。
​第四条 质量保证与售后服务​

4.1 ​质保期​：自货到之日起1年。
4.2 ​质保范围​：乙方负责免费维修或更换因质量问题导致的故障。
​第五条 违约责任​

若设备不符合约定标准，乙方应负责更换或退货，并承担因此产生的费用。

​第六条 不可抗力​

因地震、战争、疫情等不可抗力导致无法履行合同的，受影响方可部分或全部免责，但需及时通知对方并提供证明。

​第七条 争议解决​

凡因本合同引起的争议，双方应协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

​第八条 其他条款​

8.1 ​合同变更​：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
8.2 ​合同生效​：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份。

​甲方（盖章）：​​
法定代表人/授权代表签字：__________
日期：____年____月____日

​乙方（盖章）：​​
法定代表人/授权代表签字：__________
日期：____年____月____日

附件：技术规格与参数

1 实验炉技术参数

| 参数类别 | 技术指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最高温度 | 1600℃ | 连续工作温度 |
| 控温精度 | ±1℃ | PID控制 |
| 升温速率 | 5-20℃/min | 可调范围 |
| 炉膛尺寸 | Φ80×400mm | 恒温区200mm |
| 加热功率 | 15KW | 380V供电 |
| 恒温区长度 | ≥100mm | - |

2 气体控制参数

| 控制项目 | 参数范围 | 控制精度 |
| --- | --- | --- |
| N₂、CO₂流量 | 0-20L/min | ±1.5%F.S |
| 还原气体CH4、H2、CO流量 | 0-5L/min | ±1.5%F.S |
| 水蒸气流量 | 0-20g/min | 两路，单路10g/min |
| 压力控制 | 0-0.1MPa | ±0.001MPa |
| 响应时间 | ≤1s | 气氛切换 |

3 测量系统参数

| 测量项目 | 测量范围 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 重量 | 0-300g | 0.001g |
| 温度 | 0-1600℃ | ±1℃ |
| 气体成分 | 0-100% | ±1% |
| 采样周期 | ≥100ms | 可调 |

4 设备配置清单

4.1 主要配置

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机系统 | RKA-3000 | 1套 | 含炉体和控制柜 |
| 专用电脑 | 国产主机 13代酷睿i5 16G 512G WIFI6+24寸显示器 | 1套 | 含主机和显示器 |
| 电子天平 | JD300-3 | 1台 | 千分之一 |
| 温度控制器 | 台仪 | 1台 | 16段程序控温 |
| 气体质量流量控制器 | MQV0020BS/05BS | 5台 | 日本阿自倍尔 |
| 数据采集系统 | DAQ-2000 | 1套 | 含采集卡 |
| 分析软件套装 | RKA-Soft Pro | 1套 | 永久授权 |
| 标准配件包 | RKA-SP01 | 1套 | 含安装工具 |
| 水蒸气发生系统 | STA-HGB | 1套 | - |

4.2 水蒸气发生器配置

| 设备名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 两通道恒流泵 | STA-HGB | 单通道0-10(g/min) |
| 储水罐 | 2L | 去离子水 |
| 精密汽化器 | 伴热温度≤150℃ | 2KW |

4.3 标准耗材

| 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 刚玉管 | 80×1200 | 氧化铝 |
| 热电偶 | B型 | 双铂铑 |
| 硅钼棒 | 350×250 | 郑州嵩山 |